## Slide 1: Priorities for International Operations Europe Direct, EMEARI & Latin America
Mid-Term Planning International 2016
Country Name
ZOLL Ventilators

## Slide 2: Prezentare generală
Proiectat pentru uz militar
Robust și fiabil
Ușor de utilizat
Utilizat pentru pacienți cu o greutate >5kg
Autonomia bateriei 10 ore, încărcare 90% în 2 ore
Alimentare AC/DC
Temperaturi de operare (-25 - 49°C )
Mecanisme multiple de livrare a gazului (21% - 100% 02)
Sistem de filtrare multiplu
Compensare automată a altitudinii -2000 – 25000ft
(-610 – 7620m)
Greutate 4.4kg (9.5 lbs)

## Slide 3: Alimentare
Internal use only – not for distribution

## Slide 4
Port de expirație
Și port de calibrare dispozitiv
Furtun verde
Senzor de presiune pentru căile respiratorii proximale
55 psig/380 kPa/3.8 bar oxigen de înaltă presiune
Port de încărcare la 12/220 V
Port SpO2
Circuit pacient
Tub de ventilaţie

## Slide 5: Circuite
(6ft) Infant/Pediatric 5 kg to 30 Kg
(6ft) Pediatric/Adult 20 kg or more

## Slide 6: Controalele dispozitivului
Meniu
Anulare
Respirație manuală
(o singură apăsare)
Presiune Plateau (apăsare lungă)
Buton: “CONFIRM”
Buton pornire/oprire
Parametrii:
“TOUCH”
Buton rotativ (schimbare parametrii): “TURN”
Notes: Nothing has change except that the manual breath button now serves 2 roles: manual breaths and plateau pressure.

## Slide 7: Pornirea dispozitivului
Ventilatorul realizează un Self-Check și AUTO-CALIBRARE
Selectare pacient
Ventilatorul începe să opereze la setările implicite pentru tipul pacientului ales
120 sec până când alarma de pacient se activează

## Slide 8: START MENU
Mod ADULT
FiO2: 21% limită superioară PIP : 35 cm H2O PEEP: 5 cm H2O Vt: 450 ml
BPM: 12
I:E 1:2.0
Mod: AC (V)
Mod PEDIATRIC
FiO2: 21% limită superioară PIP : 30 cm H2O PIP: 20 cm H2O PEEP: 4 cm H2O PS: 3
BPM: 20
Ti 0.6
Mod: SIMV (P)

## Slide 9: Moduri de pornire
CPAP setări prestabilite
FiO2: 21% limită superioară PIP : 35 cm H2O PEEP: 5 cm H2o
poate fi utilizat cu sau fără Leak Compensation (compensarea pierderilor: LC).
Atunci când este pornit, pe ecran apare o pictogramă sub forma unui cap cu o mască
Alte moduri de funcționare
Custom settings (setări prestabilite de către utilizator)
Last settings (ultimele setări)

## Slide 10: Indicator LED alarme
Verde– Pacientul și ventilatorul operează in parametrii normali
Galben– Prioritate scăzută:
Pacientul și ventilatorul operează in parametrii normali, totuși există informații pe care operatorul trebuie să le aibă în vedere
ROȘU– Prioritate medie/ridicată:
Probleme legate de pacient și/sau ventilator care necesită o intervenție imediată din partea operatorului
CANCEL
Oprește majoritatea alarmelor de prioritate medie/scăzută
Totodată butonul CANCEL poate fi utilizat pentru anularea unei comenzi neconfirmate

## Slide 11: Smart Help™
Instrucțiuni Smart Help™
Instrucțiuni pe care operatorul trebuie sa le aibă in vedere pentru rezolvarea alarmei
Alarmele sunt afișate in funcție de prioritate
Numele alarmei

## Slide 12: Mesaje Pop-Up
Vor apărea atunci cand operatorul încearcă să modifice setările în afara parametrilor acceptați
Internal use only – not for distribution

## Slide 13
Buton de parametru
  Butonul de parametru permite modificarea și vizualizarea parametrilor cel mai frecvent utilizați. Schimbarea parametrilor se face prin:
  APASĂ(TOUCH) butonul modului/parametrului, TURN (MODIFICĂ) la valoarea numerică sau modul dorit, și apasă  pentru confirmare (CONFIRM)
  Meniu
  Meniul afișeaza opțiuni adiționale;
  Ex. Meniu configurații, contrast ecran etc.

## Slide 14: Context Menu
Parametrul îngroșat poate fi modificat(BOLD)
Parametrul subliniat NU poate fi modificat (OUTLINED)

## Slide 15: ASSIST CONTROL
  Assist Control
    Volum sau presiune țintă
    Afișat ca AC (V) sau AC (P)

## Slide 16: SIMV MODE
  SIMV
    Volum sau presiune țintă
    Afișat ca SIMV (V) sau SIMV (P)
    Poate fi adăugat PS (pressure support/suport presiune)

## Slide 17: CPAP
  CPAP
    Spontaneous mode: cu sau fără LC
    Afișat ca CPAP
    Poate fi adăugat PS

## Slide 18: BL (BI LEVEL)
  BL (Bilevel)
    Spontaneous mode: cu sau fără LC
    Utilizat de obicei pentru ventilație noninvazivă
    Afișat ca BL
    Setează 2 presiuni IPAP și EPAP

## Slide 19: Autonomia bateriei
Baterie integrată cu o autonomie de 10 ore
Bateria se încarcă 90% în 2 ore
Indicator al nivelului bateriei afișat pe ecran

## Slide 20: Întrebări

## Slide 21: Practică
Porniți ventilatorul
Selectați modul Adult
Conectați plămânul de test
Modificați Vt de la 450 la 500
Schimbați rata de la 12 la 10
Modificați I:E de la 1:3 la 1:2
Modificați PEEP la 4
Mențineți apăsat butonul de respirație manuală >2 secunde pentru Presiune Plateau
Internal use only – not for distribution

## Slide 22: Practică
Selectați modul Pediatric
Opriți și porniți din nou aparatul
PEEP: 5
BPM: 25
Ti 0.6
Modificați PIP la 20
Setați PS la 4
Internal use only – not for distribution